Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дополнительные комплектующие и расходные материалы для: Система диагностическая ультразвуковая стационарная Samsung Medison HS50 |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) |  | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  |  | Датчик конвексный монокристаллический 2 – 9 МГц по технологии S-Vue | Области применения датчика: Акушерство, гинекология, абдоминальные исследования, сердце плода Диапазон частот 2 - 9 МГц; Центральная частота: 4,9 МГц; Радиус кривизны 60,365 мм; Область просмотра 58°; Число элементов 192; Возможность использования биопсийного набора. |  | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик линейный 3 – 16 МГц | Области применения датчика: Малые органы, периферические сосуды, скелетно-мышечные исследования. Диапазон частот 3 – 16 МГц; Центральная частота: 8,7 МГц; Область просмотра: плоский; Число элементов 192; Возможность использования биопсийного набора. |  | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) 4 – 9 МГц | Области применения датчика: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), исследования простаты. Диапазон частот: 4 - 9 МГц; Центральная частота: 6,7 МГц Радиус кривизны: 10,1 мм; Область просмотра: 150; Число элементов: 128; Возможность использования биопсийного набора. |  | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик фазированный 1 – 5 МГц по технологии S-Vue | Области применения датчика: Кардиология у взрослых. ЭхоКГ у взрослых, абдоминальная эхография. Глубоко расположенные сосуды. Диапазон частот: 1 - 5 МГц Центральная частота: 2.8 МГц; Радиус кривизны: плоский; Область просмотра: 90°; Число элементов: 80; |  | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль Cardiac | Модуль, который используется для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. тканевый допплер (TDI) + анатомический М-режим + цветной М-режим (CM) + специализированные кардиологические расчеты. |  | 1 шт. |
|  |  |  | Подогрев геля | Область применения: Используется для подключения к УЗИ аппаратам с помощью крепежных болтов и кабелем питания для включения функции подогрева, питание 12V0,5А. Имеет рычажок переключения режимов нагрева: 0-0градусов, ¦-30 градусов, ¦¦-37 градусов. Изготовлен из высококачественного пластика и нержавеющей стали. 3 позиции: выкл., режим1, режим2. |  | 1 шт. |
|  |  |  | Полка для принтера | Полка для расположения принтера. |  | 1 шт. |
|  |  |  | Пылезащитный чехол | Чехол для защиты от попадания пыли и влаги. |  | 1 шт. |
|  |  |  | Видеопринтер медицинский черно-белый | Материал: пластик Графическое изображение на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати 3,9 сек. |  | 1 шт. |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания | Мощность 2 кВА. Выпрямитель тока с функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Бумага для видеопринтера | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110 мм* 20 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. |  | 1 упаковка |
|  |  | 2 | Гель | Гель |  | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь: не менее 10кв. метров. Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: При работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: При работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %. Уровень безопасности: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с кислородом или с оксидом азота. Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 65 календарных дней с момента подписания договора Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Примечание: Техническая спецификация направляется в прошитом виде, с пронумерованными страницами, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии).

Врач УЗИ ___________________Ирсдавлатов Ш.Х.