Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Samsung Medison HS 50 диагностикалық ультрадыбыстық стационарлық жүйесінің қосымша компоненттері мен шығын материалдары |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы |  | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы |  | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |  |
|  |  | Қосымша жиынтықтаушылар |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | S – vue технологиясы бойынша 2-9 МГц конвексті монокристалды датчик | Датчиктің қолдану салалары: Акушерлік, гинекология, іш қуысын зерттеу, ұрықтың жүрегі 2 - 9 МГц жиілік диапазоны; Орталық жиілік: 4,9 МГц; Қисықтық радиусы 60,365 мм; Көру аймағы 58°; Элементтер саны 192; Биопсия жиынтығын пайдалану мүмкіндігі. |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 2 | Сызықтық датчик 3-16 МГц | Датчиктің қолдану салалары: Шағын органдар, перифериялық тамырлар, тірек-қимыл аппаратын зерттеу. 3 - 16 МГц жиілік диапазоны; Орталық жиілік: 8,7 МГц; Көру аймағы: тегіс; Элементтер саны 192; Биопсия жиынтығын пайдалану мүмкіндігі. |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 3 | Конвекс датчик (ректо-қынаптық) 4-9 МГц | Датчиктің қолдану салалары: Акушерлік зерттеулер (ерте кезеңдер), гинекология (жатыр, аналық без), простата зерттеулері. Жиілік диапазоны: 4-9 МГц; Орталық жиілік: 6,7 МГц Қисықтық радиусы: 10,1 мм; Көру аймағы: 150; Элементтер саны: 128; Биопсия жиынтығын пайдалану мүмкіндігі. |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 4 | S – vue технологиясы бойынша 1-5 МГц фазаланған датчик | Датчиктің қолдану салалары: Ересектердегі Кардиология. Ересектердегі ЭхоКГ, іштің эхографиясы. Терең орналасқан кемелер. Жиілік диапазоны: 1-5 МГц Орталық жиілік: 2.8 МГц; Қисықтық радиусы: тегіс; Көру аймағы: 90°; Элементтер саны: 80; |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 5 | Cardiac Модулі | Жүректің және оның қызметінің көрсеткіштері мен параметрлерін есептеу үшін қолданылатын Модуль. тіндік Доплер (TDI) + анатомиялық М режимі + түсті М режимі (CM) + мамандандырылған жүрек есептеулері. |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 6 | Гельді жылыту | Қолдану аясы: қыздыру функциясын қосу үшін бекіту болттары мен қуат кабелі арқылы ультрадыбыстық құрылғыларға қосылу үшін қолданылады, қуат 12V0,5А. оның жылу режимдерін ауыстыру тұтқасы бар: 0-0 градус, ¦-30 градус, ¦¦-37 градус. |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 7 | Принтерге арналған сөре | Принтердің орналасуына арналған сөре. |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 8 | Шаң қақпағы | Шаң мен ылғалдан қорғауға арналған қақпақ. |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 9 | Медициналық бейне принтер ақ-қара | Материал: пластик |  |  |  | 1 дана |
|  |  | 10 | Үздіксіз қуат көзі | Қағаздағы графикалық сурет. |  |  |  | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Бейне принтер қағазы |  | Ультрадыбыстық бейнені басып шығаруға арналған термосезімтал қағаз, орамдағы 110 мм * 20 метр; 1 уп – 5 орам. | 1 упаковка |  |  |
|  |  | 2 | Гель |  | Гель | 1 дана |  |  |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Үй-жайға қойылатын талаптар: Ауданы: кемінде 10 шаршы метр. Электр қуаты: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: жұмыс кезінде: 10-35 °C. Сақтау және тасымалдау: -25-60 °с. Салыстырмалы ылғалдылық: конденсациясыз 75% дейін. Ылғалдылық: жұмыс кезінде: 30% - дан 75% - ға дейін. Сақтау және тасымалдау: 20% - дан 90% - ға дейін. Қауіпсіздік деңгейі: жабдық оттегі немесе азот оксиді бар жанғыш анестетикалық материалдардың қатысуымен қолдануға жарамайды. Электр тогынан қорғау деңгейі (пациентпен байланыс): жабдықтың BF түрі. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | 65 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |  |  |  |

Дәрігер ____________________