Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Медициналық функционалды реттелетін төсек |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |  |
|  |  | Негізгі жиынтықтаушылар |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Бөлімдері бар төсек (төсек негізі) | Медициналық функционалды реттелетін төсек науқасты стационарлық емдеу мекемелерінде жоғары жайлылық жағдайында орналастыруға арналған болуы керек. Кереуеттің төсегі үш реттелетін бөлімі бар, соққыға төзімді эпоксидті эмальмен қапталған, қалыңдығы кемінде 1 мм болат табақтан төрт секциялы болуы керек. Төсек болуы тиіс функциясымен жабдықталған электр реттеумен жұлыны мен жамбас секциясы, ложа жағына бас және аяқ жағына электржетекті, сондай-ақ бар реттеу биіктігін жетегімен жүзеге асырылады көмегімен аспалы басқару пультінің, кем дегенде 10 жауапкершілі-гі түймелерімен: Реттеу биіктігінен жоғары/төмен, бұрышын реттеу жұлыны секция жоғары/төмен, реттеу жамбас секциясы жоғары/төмен, бір мезгілде реттеу Жұлыны мен жамбас секциясы жоғары/төмен, реттеу бойлық еңкею қажет Тренделенбург/АнтиТренделенбург. Төсек жеңіл және маневрлі болуы керек, бұл максималды жайлылықты қамтамасыз етеді. Техникалық сипаттамалары: - Кереуеттің өлшемдері кемінде (ДхШ) 2130х1000 мм; - Төсектің габариттері 1930х900 мм кем емес (ДхШ) ; - Басы бар кереуеттің биіктігі кемінде-820-дан 1215 мм-ге дейін - Төсектің биіктігі еден деңгейінен кемінде-420-дан 815 мм-ге дейін; - Аяқтың артқы жағының габариттік өлшемдері кемінде (ДхВ) - 795х400 мм; - Бас артқы жағының габариттік өлшемдері кемінде (ДхВ) - 795х400 мм; - Дорсальды бөліктің көлбеу бұрышы кемінде-0-ден 70 градусқа дейін. - Доральді секцияның мөлшері-800 * 900 мм кем емес - Ауа айналымын қамтамасыз ететін доральді секциядағы тесіктердің саны -52 данадан кем емес - Жамбас секциясының мөлшері-кемінде 230 * 900 мм - Ауа айналымын қамтамасыз ететін жамбас секциясындағы тесіктердің саны-14 данадан кем емес - Жамбас бөлігінің көлбеу бұрышы-0-ден 40 градусқа дейін. - Жамбас бөлігінің өлшемі-кемінде 230 * 900 мм - Ауа айналымын қамтамасыз ететін Сан секциясындағы тесіктердің саны-14 данадан кем емес - Аяқ бөлігінің өлшемі-575 * 900 мм кем емес - Ауа айналымын қамтамасыз ететін аяқ секциясындағы тесіктердің саны-38 данадан кем емес - Төсектің бас жағына қарай еңкею бұрышы-16 градустан кем емес. - Төсектің аяққа қарай еңкею бұрышы-16 градустан кем емес. - Өнімнің салмағы 130 кг аспайды; - Жалпы өнімнің салмағы 230 кг-нан аспайды. - Қауіпсіз жұмыс жүктемесі кемінде 250 кг; - Пациентті көтеру кезінде құрылғыға ең жоғары жүктеме-60 кг |  | 1 жиынтық |
|  |  | 2 | Жақтау (жақтау) | Жақтау дезинфекциялау құралдарына төзімді экологиялық таза полимер-ұнтақ жабыны жағылған Болат профильден жасалуы тиіс. Төсек жақтауында инфузиялық тіректі орнатуға арналған тесіктің болуы. Төсек орнатылған тік тіректердің қимасы кемінде 40х40 ММ. төсектің периметрі бойынша металл құбырдың қимасы кемінде 40х20 мм, тірек жақтауы ерекше пішінді және қаттылығы бар 4 көмірлі Болат профильден жасалған. Үлкен беріктік үшін кереуеттің аяқтары арнайы күшейткіш элементпен (жолақ) бекітілуі керек. Кереует құрылымының қаттылығы мен сенімділігі биіктікті реттеу механизмдерінің көмегімен кереует төсегі бекітілген тікбұрышты дәнекерленген жақтауды қамтамасыз етуі керек. Рама орындалуы тиіс металл құбырлар тік бұрышты қимасы кемінде 60*30 мм. Өлшемі рамалары кемінде 1610*758 мм. |  | 1 дана |
|  |  | 3 | Соңғы қоршаулар (бас және аяқ) | Екі бүйірлік қоршаудың болуы: бас және аяқ. Бас және аяқ ұшына тасымалдау тұтқалары орналастырылуы тиіс. Төсек жақтауындағы соңғы панельдерді бекіту ұясы механикалық әсер ету кезінде құрылымның беріктігін қамтамасыз ететін соңғы панельдің ішіне кіретін қосымша түйреуішпен жабдықталған. Соңғы панель пластикалық тұтқалармен жабдықталған екі бұрандалы бекіткіштің көмегімен жақтауға бекітілуі керек. Отыратын орындарды, бүйірлік панельдер бар двухконтурную конструкциясы қамтамасыз етеді самопозиционирование панельдерін орнату кезінде, сондай-ақ береді байланысына жоғары беріктігі. Соңғы панельдер бірнеше түсті және тот баспайтын болаттан жасалған құбыр арматурасы бар инъекциялық қалыптау әдісімен жасалуы керек. Қызметкерлерге ыңғайлы болу үшін бас бөлімде эргономикалық тұтқалар болуы керек. – Аяқтың / бастың артқы жағының (ДхВ) жалпы өлшемдері-кемінде 795х400 ММ. |  | 1 дана |
|  |  | 4 | Жетектер (электрмен жұмыс істейтін кереуеттер үшін) ** | -Секцияларды реттеу кемінде 10 түймесі бар басқару пультінің көмегімен жүргізілуі тиіс. Басқару пульті қашықтан басқару құралын бүйірлік қоршауларға бекітуге арналған кронштейнмен жабдықталған. Басқару пультінің түсі сұр. - Биіктікті реттейтін электр жетегінде кемінде 6000 Н мотор бар - Биіктікті реттейтін электр жетегі шуының ең жоғары деңгейі-50дБ аспайды. - Электр қуаты болмаған кезде электр жетегімен жұмыс істеу үшін, төсек төсегін бастапқы күйіне келтіру кезінде батареяның болуы. - Электр тогының соғуынан қорғау-I сыныптан кем емес 220V қуат көзі |  | 1 дана |
|  |  | 5 | Өзін-өзі бағдарлайтын құлыптау дөңгелектері ** | Дөңгелектер өзін-өзі орталықтандыруы керек және кронштейннің тік осіне қатысты диаметрі кемінде 125 мм болатын ойықтар мен ілмектерсіз оңай бұрылуы керек.доңғалақ Материалы: антистатикалық резеңкеден жасалған жиегі бар Пластик. Төсек тежегіш жүйесімен жабдықталған. 4 доңғалақты жеке педаль тежегіші. |  | 1 дана |
|  |  | 6 | Бүйірлік қоршаулар ** | Бір қозғалыста төмен түсетін және пациенттің төсектен/төсекке оңай ауысуын қамтамасыз ететін екі төмен түсетін бүйірлік қоршау болуы керек, әр жағынан бір. Бүйірлік қоршаулар диаметрі кемінде 22 мм тот баспайтын болаттан жасалған кем дегенде 3 параллель құбырлардан жасалуы керек, әр түрлі жағдайда әр түрлі жағынан алуға ыңғайлы пластикалық тұтқалары бар. Бүйірлік қоршаулардағы құбыр осьтері арасындағы қашықтық пациенттің ықтимал қысылуын болдырмайтын кемінде 100 мм. Бүйір қоршаулардың төсек деңгейінен биіктігі 340 мм аспайды |  | 1 дана |
|  |  | 7 | Бөлімдер: бас, аралық, жамбас, аяқ ** | Төсектің дорсальды бөлімі желдетуді қамтамасыз ету үшін желдеткіш саңылаулары болуы керек, диаметрі кемінде 52 дана, диаметрі кемінде 18,5 ММ. жамбас бөлімі желдетуді қамтамасыз ету үшін желдеткіш саңылаулары болуы керек, диаметрі кемінде 18,5 мм болатын 14 дана болуы керек. жамбас бөлімі желдетуді қамтамасыз ету үшін желдеткіш саңылаулары болуы керек, диаметрі кемінде 14 дана болуы керек 18,5 мм - ден кем емес. аяқ бөлімі желдетуді қамтамасыз ету үшін желдеткіш саңылаулары бар, диаметрі 18,5 мм-ден кем емес 38 дана болуы керек. - Доральді секцияның габариттік өлшемдері (Д*Ш) -800*900 мм кем емес - Жамбас секциясының габариттік өлшемдері (Д * Ш) - кемінде 230 * 900 мм - Жамбас бөлігінің жалпы өлшемдері (Д * Ш) - кемінде 230 * 900 мм - Аяқ секциясының габариттік өлшемдері (Д*Ш) – 575*900 мм кем емес |  | 1 дана |
|  |  | 8 | Кірістірілген инфузиялық тірек** | Инфузиялық тірек тамшылатқышқа арналуы керек, онда инфузияға арналған кемінде 4 Ілмек қарастырылған. Модель тот баспайтын құбырдан жасалған, төсек жақтауындағы арнайы тесікке орналастырылған. Ілгегі бар Элемент арнайы механизмнің көмегімен биіктігі бойынша реттеледі. Кереуеттің екі жағына орнату мүмкіндігі бар. |  | 1 дана |
|  |  | 9 | Тарту доғасы** | Тарту доғасы қолмен ұстауға арналған болуы керек, бұл Нейлон белдігіндегі пластикалық эргономикалық тұтқа. Биіктігі бойынша өздігінен реттеледі. Тарту доғасы диаметрі кемінде 28 мм дөңгелек қималы Профильді құбырдан жасалуы керек. Науқастың төсектегі орнын өз бетінше жылжытуды және өзгертуді жеңілдетуге арналған, сондай-ақ төсектен көтерілу кезінде қолдауды қамтамасыз етеді (Балқан жақтауының (доғасының) аналогы ретінде қолданылады). Құбыр дезинфекциялау құралдарына төзімді ұнтақ бүріккішпен жасалған полимерлі жабынмен қорғалған. Кереует төсегінен доғаның биіктігі ең жоғары нүктеге дейін кемінде 1160 мм болуы керек. арасындағы қашықтық құбырлар эргономикалық тұтқаға дейін кемінде 125 мм. кереует төсегінен ілулі тұтқаға дейінгі қашықтық кемінде 583 мм |  | 1 дана |
|  |  | 10 | Матрац секционный | Матрас толтырғышы алынбалы ылғалға төзімді бу өткізгіш найзағай қақпағында жоғары серпімді" суық " полиуретанды көбіктен жасалуы керек. Дезинфекциялық құралдармен өңдеуге төзімді. Матрас төрт пішінді бөлікке бөлінуі керек. Өлшемдері кемінде (ДхШхВ): 1910х900х100 мм |  | 1 дана |
|  |  | 11 | Пульт/басқару тақтасы (кереуеттерге арналған электр жетегі)** | Аспалы басқару пульті кемінде 10 түймеден тұруы керек: биіктікті реттеу жоғары/төмен, доральді бөліктің жоғары/төмен бұрышын реттеу, феморальды бөлімді жоғары/төмен реттеу, доральді және феморальды бөлімді жоғары/төмен бір уақытта реттеу, тренделенбург/АнтиТренделенбург бойлық көлбеуін реттеу. |  | 1 дана |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | жоқ |  |  |  |
|  |  | Керек-жарақтар: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | жоқ |  |  |  |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | жоқ |  |  |  |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | жоқ |  |  |  |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Электр желісі: 220В Сумен жабдықтау: қажет емес. Кәріз: қажет емес. Үй-жайдың ауданы: кемінде 10 ш. м. Сору-сору желдеткішінің болуы. |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер келісімшарт талаптарына сәйкес |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |

Дәрігер ____________________