Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Әмбебап жұмыс үстелі № 1 Лот

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Әмбебап жұмыс үстелі |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтаушылар |  |  |  |
|  |  | 1 | Әмбебап жұмыс үстелі | Көпфункционалды жұмыс үстелі модульдік дизайнға ие болуы керек. Платформа операциялық араласудың кез келген түріне бейімделеді. Үстелдің тақтайшалары гексаметоксиметилмеламиннен жасалған. Операция кезінде суретке түсіру үшін рентген кестесі мөлдір. Жұмыс үстелінің дизайны бүкіл корпусты нығайту үшін кем дегенде 304 класты тот баспайтын болатты пайдаланады. Коррозияға қарсы арнайы жабынмен өңделуі керек. Аяқ табақшалары табақшалар кем дегенде 60 кг салмақты ұстай алады.ерекшеліктері: пациенттердің жайлылығы және дәрігердің тиімді операциясын жасау үшін операциялық үстелде әртүрлі реттеу функциялары бар. Қауіпсіз, берік дизайн операция кезінде механикалық бөлшектердің сынуын болдырмайды. Операциялық үстел үстелдің корпусынан (тірек бөлігін, беріліс қорабының бөлігін және электр басқару бөлігін қоса) және керек-жарақтардан тұрады және үстел параметрлерін орнатуға мүмкіндік беретін электр гидравликалық жетегімен жабдықталған. Үстелдің беті бес бөлікке бөлінген: Бас тақта, үстіңгі арқа, арқа , жамбас және айыр аяқ бөлімдері. Аяқ тақтайшалары 60 кг-нан аспайтын салмақты көтере алады, ал егер салмақ шегі асып кетсе, автоматты түрде іске қосылатын дабыл орнатылады. Бес бөлімнен тұратын үстел панельдері гидравликалық домкрат арқылы аяқ педальымен көтеріледі және түсіріледі. Бойлық еңістерді, сондай-ақ аяқ, доральді және бас секцияларын басқару қолмен жүзеге асырылады, бұл ретте кіріктірілген пневматикалық серіппелер пайдаланылады. Үстел диаметрі 150 мм-ден аспайтын дөңгелектері және Орталық тежегіші бар жылжымалы шассимен жабдықталған. Операциялық үстел анестезияға арналған экран жақтауы, қол тірегі, аяқ тірегі, аяқ тірегі, тірек жақтауы, иық тірегі жақтауы, ұстау, жату жастығы, дене бауы, сым түтік құрылғысы және т.б. сияқты қосымша керек-жарақтармен жабдықталуы мүмкін. Операциялық үстелдің барлық мүмкіндіктерін ұшы немесе бүйірлік Басқару тақтасы арқылы қосуға болады, ал кейбір бөліктерін қолмен реттеуге болады. Төсек тақтасының беріктік шегі артық емес: 99,6 МПа. Отқа төзімділік маркасы: В-0. Рентген сәулесінің әлсіреу баламасы кемінде: 0,65 мм al рентген сәулесінің әлсіреу баламасы: 1val аспайды. Бас бөлігінің бүгілуі дәрігер мен пациентке бас пен мойын аймағын мүмкіндігінше ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді. Платформа 360 градустық 3D рентгендік және ортопедиялық навигациялық жүйелердің талаптарына жауап беретін жарық өткізгіш энергия проекциялық рентген парағынан жасалған. Төсек тақтасының беріктік шегі кемінде: 99,6 МПа. Рентген сәулесінің әлсіреу баламасы кемінде: 0,65 мм al артық емес: =1 мм al.Стол должен быть оснащен противопролежневым матрацом не менее 60-миллиметров, с антистатической памятью. Ол мыналардан тұрады: * Су өткізбейтін және антистатикалық серпімді мата. * Төмен тығыздықтағы жад көбігі. * Жоғары тығыздықтағы жад көбігі. * Су өткізбейтін және антистатикалық мата синтетикалық талшық. Жад қысымын төмендететін матрац орташа қаттылықпен жасалған, бұл ұзақ операциядан кейін науқастарда қысым жарасының пайда болу қаупін азайтады. Тәуелсіз электронды операциялық жүйелердің екі жиынтығы бар, олардың бірі сымды басқару, ал екіншісі операциялық төсек корпусы үшін резервтік басқару жүйесі (панель). Екі жүйе онлайн басқару жұмыс істемей тұрған кезде жұмыс үстелінің әлі де сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін дербес жұмыс істейді. Ақпараттық интерфейстің көмегімен ол қабырғаны басқару және сандық қашықтан басқару сияқты көмекші әдістерді қолдай алады. Қолмен басқару панелінің функциялары: айнымалы ток индикаторы, батарея индикаторы, құлыптау индикаторы, құлыптан босату индикаторы, қуатты өшіру, қуатты қосу, жүйені құлыптау, жүйенің құлпын ашу, аяқтың қозғалысы, бастың қозғалысы, негізгі көтеру, негізгі құлау, аяқтың көлбеуі (бастың биіктігі) аяқтың төменгі жағы) , бастың көлбеуі (бас төмен және төмен аяқтар жоғары), оңға еңкейту, солға еңкейту, артқы панельді бүктеу, артқы панельді төмен бүктеу, оң иілу, кері иілу, бір түймені қалпына келтіру. Бүйірлік басқару панелінің функциялары: құлыптау индикаторы, құлыптан босату индикаторы, қуатты өшіру, қуатты қосу, жүйені құлыптау, жүйені құлыптан босату, аяқты жылжыту, басты жылжыту, негізгі көтеру, негізгі түсіру, аяқты еңкейту (бас жоғары және аяқ төмен), бас еңкейту (аяқтың биіктігі төмен бас), оңға еңкейту, солға еңкейту, артқы панельді бүктеу, артқы панельді төмен бүктеу, оң иілу, кері иілу, бір түймені қалпына келтіру, батарея индикаторы, айнымалы ток индикаторы. Операциялық төсекке орнатылған матрац-бұл Velcro көмегімен жұмыс төсегінің бетіне бекітілген жад көбік матрасы және әрбір матрацты алып тастауға болады. Ұстағыштар кереуеттің керек-жарақтарын бүйірлік рельстерге бекіту үшін қолданылады. Операциялық үстелді ұстағыштардың екі түрімен жабдықтауға болады: стандартты дөңгелек ұстағыштар және дөңгелек және төртбұрышты тірек шыбықтары бар жеңіл төртбұрышты аксессуарларды бекіту ұстағыштары. Үстелдің түбінде батарея үшін қуат көзін қосу/ӨШІРУ түймесінің болуы. Қосымша жабдықты бекіту үшін ені кемінде 25 мм бүйір қоршаулардың болуы. Үстелдің жұмыс беті, бағанасы және негізі, оның ішінде бүйірлік қоршаулар толығымен тот баспайтын болаттан жасалған. Бас, Қол және аяқ бөлімдерін оңай және жылдам ажырату мүмкіндігі. Басқару пультіндегі тиісті түймені басқан кезде "0" позициясына оралу. Кірістірілген қайта зарядталатын батарея Желіден де, қайта зарядталатын батареядан да жұмыс жасаңыз. Заряд деңгейі басқару пультінің дисплейінде және үстел бағанының дисплейінде көрінеді. Заряд қалыпты жұмыс үстелінің 1 аптасына немесе әр бөлімнің кем дегенде 60 қозғалыс цикліне жетуі керек. Сымсыз басқару пультімен жұмыс істеуге арналған алдын ала орнатылған қондырғының болуы. Үстелдің жұмыс беті, бағанасы және негізі, оның ішінде бүйірлік қоршаулар толығымен тот баспайтын болаттан жасалған. Бас, Қол және аяқ бөлімдерін оңай және жылдам ажырату мүмкіндігі. Басқару пультіндегі тиісті түймені басқан кезде "0" позициясына оралу. Тежеу әдісі: электронды басқарылатын гидравликалық тежегіш. Басқару режимі: гидравликалық электрлік басқару, Басқару әдісі: Қолмен: сымды түймені басқару режимі, бүйірлік басқару: бағанға біріктірілген. Кесте қозғалыс пен тежеудің екі жұмыс күйін қолдайды, электронды тежеу, және тежеу күші кем дегенде 200 Н. төтенше жағдайда бір аяқты апаттық қосқыш функциясы бар. Бір рет басу арқылы қалпына келтіру: бас пен аяқты еңкейту, солға және оңға еңкейту және артқы панельді көлденең күйге қайтару. Үстелдің тербеліс шамасы: тік тербеліс шамасы 15 мм-ден аспауы керек, көлденең тербеліс шамасы 10 мм-ден аспауы керек, ал көлденең бүйірлік тербеліс шамасы 18 мм-ден аспауы керек.аяқ қосқышын басқару: бас пен аяқтың көлбеуі, солға және оңға еңкейту және көтеру функцияларын орындай алады. Деректерді сақтау және жазу: ақауларға төзімділік. Техникалық сипаттамалары: Ұзындығы 2155mm±50mm артық емес Ені кемінде 540mm±50mm Биіктігі 680мм 980мм аспайды 315mm кем емес бүйірлік аударма Тренделенбург 30°/ 30°аспайды Солға / оңға еңкейту 20°/ 20°аспайды Басы жоғары/ төмен 60° / 90°аспайды Жоғарғы артқы тақтайша жоғары / төмен 70°/ 45°аспайды Артқы тақта жоғары / төмен 80°/ 45°аспайды 35° / 90°аспайтын жоғары/ төмен аяқ тірегі Аяқ табақшасы сыртқа қарай 0° → 90° 220°/ 110°аспайтын түзу / кері бойлық иілу Бір түймені басу арқылы қалпына келтіру қол жетімділік Жүк көтергіштігі кемінде (кг) 245 Бойлық қозғалыс: қозғалыс қашықтығы: 320 мм ± 10 мм артық емес. Бастың/аяқтың қисаюы: 30°/ 30°±5°аспайды. Солға/оңға: 20° / аспайды. 20°±5°. Бас тақта/ көлбеу: 60° / 90°±5°аспайды. Белдегі секіргіш кем дегенде: 120 мм ± 10 мм. Жоғарғы қалқан/ көлбеу: 75° / 45°±5°аспайды. Артқы тақта / ауытқу: 80°/ 45°±5°аспайды. Жоғары/төмен аяқ: 35°/90°±5°аспайды. Аяқ тақтасын кем дегенде сыртқа бұраңыз: 0°~90°±5°. Көтеру функциясы кем емес: көтеру инсульті 0 ~ 300 мм ± 10 мм. Бір түймелі Алға / кері иілу: оң иілу бұрышы кемінде: 220°±5°, кері иілу бұрышы кемінде: 110°±5°. Гидравликалық жұмыс ортасы: гидравликалық май (+антиоксидант, коррозия ингибиторы) Гидравликалық сорғының номиналды жұмыс қысымы 21 МПа аспайды. Кіріктірілген батарея Рентгенге арналған үстел тақтасы Антистатикалық жад эффектісі бар матрац Батарея операциялық үстелге орнатылған және ол төмен болған кезде дабыл қағылады. Қуат сымын қосқаннан кейін айнымалы және тұрақты ток көздері автоматты түрде ауысады. Жүйе нақты уақыт режимінде батарея кернеуін бақылауды және автоматты зарядтауды қолдайды. Батарея заряды төмен болған кезде өшіру кідірісі: батареяның төмен екендігі туралы алғашқы ескертуден бастап 5 минут. Кесте IPX4 стандартына сәйкес келеді. Жабдықтардың, қуат сымдарының және құбырлардың корпустарын тазарту үшін тазартқыш құралдарды (ысқылау спирті (75 %), сутегі асқын тотығы (3 %), дезинфекциялаушы заттарды (изопропил спирті (70 %), Глутаральдегид ерітіндісін (2 %), натрий гипохлоритіне негізделген дезинфекциялаушы затты) және т.б.) пайдалануға болады. . Керек-жарақтарды тазалау келесі тазартқыштармен қауіпсіз: Натрий гипохлориті, Глутаральдегид, сутегі асқын тотығы және т. б. | 1 дана |
|  |  | Қосымша жиынтықтаушылар |  |  |  |
|  |  | 2 | Бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша | Бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша | 1 дана |
|  |  | 3 | Басқару пульті сымды үстел басқару пульті | Басқару пульті сымды үстел басқару пульті | 1 дана |
|  |  | 4 | Ұйымдастырушы сымды ұйымдастырушы-бір айналмалы байланыс | Ұйымдастырушы сымды ұйымдастырушы-бір айналмалы байланыс | 1 дана |
|  |  | 5 | Қол тірегі операциялық үстелге арналған қол тірегі | Қол тірегі операциялық үстелге арналған қол тірегі | 2 дана |
|  |  | 6 | Қысқыш дөңгелек бекіту қысқышы | Қысқыш дөңгелек бекіту қысқышы | 2 дана |
|  |  | 7 | Аяқ педаль аяқ педальы (төсек қозғалысын басқару үшін) | Аяқ педаль аяқ педальы (төсек қозғалысын басқару үшін) | 1 дана |
|  |  | 8 | Анестезия жақтауы операциялық үстелге арналған анестезия жақтауы | Анестезия жақтауы операциялық үстелге арналған анестезия жақтауы | 1 дана |
|  |  | 9 | Пластиналар Көміртекті талшықты тірек тақтасы | Пластиналар Көміртекті талшықты тірек тақтасы | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат беру желісінің жерге тұйықталуы, тұрақты және үздіксіз қуат кернеуі (220 Вольт) болуы керек. Жабдықты қосу үшін 3 сымды электр тізбегі бар розетка қажет: фаза, бейтарап, жерге қосу. Қуат кернеуі 220 Вольт, 20А, қуат жиілігі 50 Гц. Тұрақты және үздіксіз электрмен жабдықтау болмаған жағдайда медициналық техниканың/бұйымның тұтынылатын қуатына байланысты кернеуді тұрақтандыру функциясы бар үздіксіз қоректендіру көздерін орнату қажет. Ұсынылатын ішкі температура диапазоны: +5°C ÷ + 40 С С. салыстырмалы ылғалдылық 15-95% құрайды. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Аспалы көлеңкесіз хирургия шамы екі күмбезді Лот№2

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Аспалы көлеңкесіз хирургия шамы екі күмбезді |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аспалы көлеңкесіз хирургия шамы екі күмбезді | Хирургиялық Көлеңкесіз операциялық шам, төбеге арналған екі блокты LCD мониторы кем дегенде 27 дюйм. Автофокус жүйесі бар кіріктірілген немесе жылжымалы megapixel HD бейнекамерасы. 0,001 Lux дейін төмен жарықтығы бар түнгі көру тиімділігі. Кем дегенде 238 мегапиксельді толық HD бейнекамера. Жарықтандыру (люкс) кемінде: 40000 -160000 люкс. Мин: 40000~80000 Макс: 120000~160000. Аралас жарықтандыру функциясы: көп түсті спектрде араласқан хирургиялық жарықтандыру бетінде, сондай-ақ өте таза ақ жарықтандырумен терең қуыстарда тамаша бейнелеуге кепілдік береді. Оптикалық инженерия технологиясының арқасында хирургиялық жарықтандыру әртүрлі түстерді араластыру арқылы алынған тұрақты ақ жарықты және жарықтың бітелуіне қарамастан тұрақты түс температурасын қамтамасыз етеді. Прожекторсыз тиімді жарықтандыру: торакотомия сияқты хирургияда ретрактор және гемостат сияқты құралдардың шағылысқан жарығын контурлық көлеңкелер толығымен жойылғанша жоюға болады. Эллиптикалық прожектор: дәстүрлі дөңгелек пішінді Жарық прожекторын қоспағанда, сонымен қатар әртүрлі өлшемдегі тік және көлденең эллиптикалық прожекторларды ұсынады. Жарықдиодты жарық көзі аз ватт аз жарықтандыруды қолдайды, тіпті 5500 люкс Жарық жолағының астында да жарықтандыру тұрақты, тұрақты және жыпылықтамайды. Бұрын-соңды болмаған көлеңкелерді басқару: көлеңкелі эффектілерді интеллектуалды басқару хирургтарға олардың жұмысына назар аударуға көмектесу үшін тікелей жарықтан аулақ болады.. Жарық датчиктерімен жабдықтау жарық диодтарының хирургтың басының үстіндегі жұмысын азайтуға көмектеседі және қажет емес көлеңкелерді алып тастай отырып, құлыпталмаған жарық диодтарының артқы жарығын арттырады. Түс температурасы (K): түс температурасы жоғары сапалы хирургиялық жарықтандырудың маңызды параметрі болып табылады. Қажет болған жағдайда түс температурасын икемді реттеуге мүмкіндік беретін жылы, АҚ және суық ақ жарық диодтары қолданылады. Кардиохирургияда жоғары түс температурасы бар жылы Ақ жүрек пен қан тамырларын ажырату үшін Қызыл бөліктерге баса назар аударады, ал төменгі түс температурасы бар суық ақ май мен бұлшықетті ажырату үшін сары бөліктерге баса назар аударады. Жарықтық: Жақсы хирургиялық жарықтандыру бір жағынан әртүрлі хирургиялық талаптарды қанағаттандыру үшін әртүрлі жарықтылықты қамтамасыз етуі керек, ал екінші жағынан терең қуыстарды анық байқауға көмектесетін максималды жарықтылықты қамтамасыз етуі керек. Сәулелену энергиясы: жарық көзінің перифериясынан жарықтандыру хирургиялық жарықтың тығыздалуын болдырмаудың, сондай-ақ хирургиялық жарықтың жылу сәулеленуінің конверсия жылдамдығының маңызды параметрлерінің бірі болып табылады. Жоғары сапалы хирургиялық жарықтандыру сәулелену энергиясының ең төмен деңгейіне ие болуы керек. Жарықтандыру тереңдігі: жарықтығы кем дегенде жарықтандырылған тереңдікке жатады: > бастапқы жарықтылықтың 20%, бұл тиімді хирургиялық жарықтандыру терең қуыстағы тіндерге енетінін көрсетеді. Бұрын - соңды болмаған көлеңкелерді басқару: көлеңкелерді бақылау хирургиялық жарықтандырудың маңызды параметрлерінің бірі болып табылады. Кеуде хирургиясында көлеңкелерді бақылаудың ең қатаң сынағынан өткеннен кейін, хирургиялық жарықтандыру хирургтың басынан пайда болатын қажетсіз көлеңкелерді кетіруге және бүкіл жұмыс уақытында тамаша жарықтандыруды қамтамасыз етуге қабілетті. Ең аз инфрақызыл сәулелену хирургтарға нақты операцияларды орындауға көмектесу. Медицинадағы ең жақсы хирургиялық жарықтандыру ретінде танылды. Жарықтандырудың ұзақ қызмет ету мерзімі кемінде 13 жыл. Орталық осьтің артықшылықтары: тоғыз полюсті ток қабылдағыштардың арқасында қауіпсіз қуат көзі мен сигнал беруі бар шектеусіз тоқтаусыз айналмалы қозғалыс мүмкін. Көлденең тігіс нүктесі сызықтың толық туралануын қамтамасыз ету үшін параллель кабельмен жабдықталған. Биіктікті реттеудің бірнеше нұсқасы жүйенің төбеге соқтығысуына жол бермейді. Кемінде 20x сенсорлық дисплейі бар мамандандырылған медициналық камера оптикалық масштабтау 12 хцифрлік масштабтау. Автофокус жүйесі. 0,001 Lux дейін төмен жарықтығы бар түнгі көру тиімділігі. Кем дегенде 238 мегапиксельді толық HD бейнекамера. Жарықтандыру (люкс) кемінде: 40000 -160000 люкс. Мин: 40000~80000 люкс макс: 120000~160000. Жарық көздерінің саны кемінде: негізгі шам ≥ 80, қосалқы шам ≥ 45. Сәулелену индексі артық емес: ee≤580вт/м2, Ee: EC≤3,55±10% мВт/(м2·люкс). Жарықтандыру тереңдігі: негізгі Жарық кемінде: 1500 ± 400 мм( орталық жарықтандырудың 20% жоғарғы және төменгі позициялары арасындағы қашықтық); 700 ± 200 мм (орталық жарықтандырудың 60% жоғарғы және төменгі позициялары арасындағы қашықтық) Спутниктік Жарық кемінде: 1900 ± 400 мм (орталық жарықтандырудың 20% жоғарғы және төменгі позициялары арасындағы қашықтық); 800 ± 200 мм (орталық жарықтандырудың 60% жоғарғы және төменгі позициялары арасындағы қашықтық). Коэффициенті. терең қуыстардағы көлеңкелер 65% 45%. Түс температурасы (K) 3800-5500k-ден жаман емес. Түстерді көрсету индексі кемінде: 98. Бас температурасының жоғарылауы ≤1°C. Жарық көзінің қызмет ету мерзімі кемінде 95 000 сағат. Стерильді қалам. Жиналмалы және автоклавталатын Жарық пен көлеңкені түзету: көлеңкелерді басқарудың интеллектуалды технологиясы. Ультракүлгін сәулелену ≤5,5 Вт/м2 (толқын ұзындығы 400 нм-ден аз) Қоректендіруді үзу және кемінде 1с қалпына келтіру (40000лк, 90% жарықты қалпына келтіру); 3 с (жарықты қоректендіру істен шыққанға дейін қалпына келтіру); Айналу бұрышы және қозғаушы күш: Бағанның айналасындағы траверс кем емес: > 360° (бұрыш), <35 Н(қозғаушы күш); траверстің айналасындағы серіппелі қол кем дегенде: 340°±5°(бұрыш), <35н(қозғаушы күш); серіппелі қол жоғары және төмен қозғалады: 45°(жоғарғы), 50°±5°(төменгі), <45N (қозғаушы күш); Серіппелі қолдың айналасындағы жоғарғы тізе (x бағыты): 340°±5°(бұрыш), <25Н (қозғаушы күш); Жоғарғы шынтақ айналасындағы төменгі шынтақ (Y бағыты): 340°±5°(бұрыш), <25Н (қозғаушы күш); Төменгі шынтақтың айналасындағы шам панелі (Z бағыты): 180°±5°(бұрыш), <25Н (қозғаушы күш); Қабырғаға басқару, бірлескен жөндеу, операциялық бөлмені сандық қашықтан басқару. | 1 шт. |
|  |  | Жиынтықтаушылар |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі шам негізгі шам | Негізгі шам негізгі шам | 1 дана |
|  |  | 2 | Шам бүйірлік шам | Шам бүйірлік шам | 1 дана |
|  |  | 3 | Камера 238 мегапиксельді толық HD бейнекамера | Камера 238 мегапиксельді толық HD бейнекамера | 1 дана |
|  |  | 4 | Көрсету үшін Монитор Монитор | Көрсету үшін Монитор Монитор | 2 дана |
|  |  | 5 | Қабырғадағы басқару қабырғадағы басқару | Қабырғадағы басқару қабырғадағы басқару | 1 дана |
|  |  | 6 | Тұтқа қозғалуға арналған зарарсыздандырылатын тұтқа | Тұтқа қозғалуға арналған зарарсыздандырылатын тұтқа | 2 дана |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Қуат беру желісінің жерге тұйықталуы, тұрақты және үздіксіз қуат кернеуі (220 Вольт) болуы керек. Жабдықты қосу үшін 3 сымды электр тізбегі бар розетка қажет: фаза, бейтарап, жерге қосу. Қуат кернеуі 220 Вольт, 20А, қуат жиілігі 50 Гц. Тұрақты және үздіксіз электрмен жабдықтау болмаған жағдайда медициналық техниканың/бұйымның тұтынылатын қуатына байланысты кернеуді тұрақтандыру функциясы бар үздіксіз қоректендіру көздерін орнату қажет. Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Портативті дефибриллятор Лот№3

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Портативті дефибриллятор |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | Портативті дефибриллятор | Түрлі-түсті 4 арналы мониторы бар портативті бифаза дефибрилляторы: ЭКГ, SPO2, SPO2, NIAD мүмкін. Операциялық бөлмелерде, реанимация, Кардиология және кардиохирургия, санавиация бөлімшелерінде, жедел медициналық жәрдем машиналарында, реанимобильдерде, стационар жағдайында тасымалдауға арналған Талаптар: Электр қуатын қосудан бастап энергияны ағызуға дейін үш операцияны орындау арқылы қарапайым жұмыс Негізгі функционалды тексеру: зарядтау, батарея күйі, жазу, дабыл және сөйлеу ақпараты және дефибрилляция қисығы. Жылдам ауысу: ЭКГ разряды Сезімтал синхрондау қосқышы SpO2 және CO2 бақылау мүмкіндігі НИАД мониторинг мүмкіндігі Қолмен және автоматты түрде жазылатын кіріктірілген 3 арналы термопринтер Желі мен батареядан жұмыс істеу мүмкіндігі Желіге қосылған кезде зарядтау уақыты-5 секундтан аспайды Техникалық сипаттамалары Бифазалық импульс режимі 2 фазалы тұрақты энергияның қысқартылған экспотенциалдық импульсі Диагоналы кемінде 6,5" 132 х 99 мм түсті сұйық кристалды TFT дисплей Операторға ыңғайлы көру үшін дисплейдің бұрыштық орналасуы Орыс тілінде бағдарламалық интерфейстің болуы Орыс тіліндегі барлық қатты түймелер мен реттеу тұтқаларының болуы Кем дегенде 4 толқындық қисық (ЭКГ, импульс, SpO2, CO2) сыпыру жылдамдығы 25 немесе 50 мм/сек 8 сандық параметрге дейін Жұмыс режимдері: асинхронды дефибрилляция Жұмыс режимдері: синхронды дефибрилляция (кардиоверсия) Жұмыс режимдері: Автоматты сыртқы дефибрилляция (АНД) Сыртқы қайта пайдалануға болатын электродтармен Дефибрилляция. Дефибрилляцияға арналған біріктірілген ересектер мен балалар электродтары (балалар ересектердің астында) Жасы: ересектер, балалар, жаңа туған нәрестелер Сыртқы бір реттік желімделген электродтармен дефибрилляция мүмкіндігі. Жасы: ересектер, балалар Ересектерге арналған электродтың мөлшері: 70 ±3 × 106 ±3 (мм)- Балаларға арналған электродтың мөлшері: 45 ±3 × 53 ±3 (мм2) – Мүмкіндігі дефибрилляция ашық жүректе ішкі қасық тәрізді электродтармен. Жаңа туған нәрестелерді дефибриляциялау үшін сыртқы электродтарды қосу мүмкіндігі Ішкі дефибрилляцияға арналған электродтар, кемінде 5 Өлшем (міндетті емес) Жұмысты (дефибрилляцияны) сыртқы құрылғылармен: төсек жанындағы мониторлармен, кардиографтармен, қарсы пульсаторлармен синхрондауға арналған aux OUT қосқышының болуы Энергия деңгейлері: 2-ден 270 Дж-ға дейін; 14 қадам дефибрилляция саны: 270 Дж кезінде 100 дефибрилляцияға дейін (толық зарядталған батареяда) Зарядтау уақыты 200 Дж дейін 4 секундтан аз, 270 Дж дейін желіден жұмыс істегенде 5 секундтан аз ЭКГ мониторингі Жүрек соғу жиілігі: минутына 15-300 уд "3 қорғасынға ЭКГ талдау: I, II, III 6 қорғасын бойынша: I, II, III, aVR, aVF, aVL" Дабылдың жоғарғы шегі: 35-300 соққы / мин, 1-қадам Дабылдың төменгі шегі: 30-295 соққы / мин, 1-қадам ЭКГ сезімталдығын таңдау: 1/4, 1/2, x1, x2, x4 Сыртқы кіріс сезімталдығы ЭКГ 10мм/в ± 5% (сезімталдық ×1 ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯДАН кейін ЭКГ қисығының жылдам қалпына келуі. 3 секундтан артық емес. AED функциясы (автоматты сыртқы дефибрилляция) ЭКГ-да соққы ритағы анықталған кезде дефибриллятор дефибрилляция үшін энергияны автоматты түрде зарядтайды. Дауыстық блокпен дауыстық еске салу, AED режимінде SD картасына CPR және ЭКГ қисығы кезінде қоршаған ортаның дыбысын жазу Кірістірілген көп арналы принтер. Есептерді сақтау және басып шығару. Дефибрилляциядан 4 секунд бұрын және 8 секундтан кейін деректерді автоматты түрде сақтау Электрод контактілерінің сапасын көрсету Түсті жарықдиодты шамдар (3 түс - 3 деңгей) Тұтқаларда болуы Кедергі сүзгісі. Электрохирургиялық аппаратураның жұмысы кезінде де жоғары шуылға төзімділік Дабыл жүйесі (визуалды және дыбыстық сигналдар) SpO2 сенсоры жұмыс істемейді SpO2 модулі жұмыс істемейді CO2 адаптері ақаулы CO2 сенсоры жұмыс істемейді болуы CO2 модулі жұмыс істемейді Қызып кету Жоғары вольтты басқару қатесі Релелік басқару схемасының қатесі Батареяны салыңыз Қуат ақаулығы Батареяны зарядтаңыз Батареяны ауыстырыңыз FET қатесі Энергияны 50 Дж немесе одан аз етіп орнатыңыз Жүрек соғу жиілігінің бұзылуы Тыныс алу жиілігінің мазасыздығы SpO2 Дабылы Etco2 дабылы Бір рет қолданылатын электродтарды ауыстырыңыз Бір рет қолданылатын электродтарды ауыстырыңыз Үстеме электродтарды қосыңыз Бір рет қолданылатын электродтарды қолданыңыз ЭКГ қорғасын таңдаңыз Басқа қорғасынды таңдаңыз ЭКГ электродтарын ауыстырыңыз ЭКГ электродтарын тексеріңіз SpO2 өлшемдері тұрақсыз SpO2 пульсациясын іздеу SpO2 сенсорының аймағын тексеріңіз SpO2 модулін тексеріңіз SpO2 модулі ажыратылған СО2 модулі ажыратылған Апноэ Оператор параметрлері 3 разрядты AED энергиясын таңдау 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 Дж CPR талдау уақыты CPR кезінде уақыт дыбысының уақыты 4 деңгейдегі дабыл дыбысын таңдау 4 деңгейдегі зарядтың дыбыс деңгейін таңдау 4 деңгейдегі дауыстық сигналдың дыбыс деңгейін таңдау Басып шығару жылдамдығы 2 деңгей Басып шығару кезіндегі таңбалардың мөлшері 2 өлшем SD картасымен жұмыс істеу мүмкіндігі Препараттардың функционалды түймелерін көрсету немесе көрсетпеу (Adrenalin, Atropine, Lidocaine, Other) SpO2, CO2 бақылау опциялары SpO2 дефибриллятор мәзіріндегі бағдарламалық жасақтама НИАД мониторингінің опциялары Өлшеу әдісі-екі толқын диапазонындағы абсорбциялық спектрофотометрия Өлшеу әдісі-гипоксия және төмен микроциркуляция жағдайында өлшеу дәлдігінің жоғарылауын қамтамасыз етеді. Датчиктер толығымен су өткізбейді. Өлшеу диапазоны: 0 – 100 % Жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны: 3-300 уд/мин. SpO2 дәлдігі: ±2 бірлік (80% - дан 100% - ға дейін), ±3 бірлік (70% - дан 80% - ға дейін) Жүрек соғу жиілігін көрсетуді жаңарту циклі: әр 3 с немесе дабыл беру кезінде. Қисық сезімталдығы: X1/8, X1/4, x1/2, x1, x2, X4, x8, AUTO Etco2 өлшеуге арналған дефибриллятор мәзіріндегі бағдарламалық жасақтама Өлшеу әдісі: негізгі ағын бойынша сәйкестік Капнометрияны жүргізу мүмкіндігі CO2 және SPO2 қосылымы толықтырады. DSI интерфейс блогы Интубацияланған пациенттер үшін капнометрия жүргізу мүмкіндігі Интубацияланбаған пациенттер үшін капнометрия жүргізу мүмкіндігі Өлшеу диапазоны: 0-100 мм.сын. бағ.ст. Қыздыру уақыты: 5 с аспайды Жауап беру Уақыты: 10-дан 90-ға дейінгі қадамдар үшін 160 мс (типтік) % Анықталатын тыныс алу жиілігі: 3-150 тыныс./ мин. (өлшеу дәлдігі - ±2 тыныс./ мин.) Өлшеу дәлдігі: ± 4 мм.сын. бағ.(0-ден 40 мм.сын. бағ.ст.) ± 10% көрсеткіштер (40-тан 100 мм. сын. бағ.ст.) CO2 дисплейін жаңарту циклі: әр 3 с немесе дабыл беру кезінде Арнайы БҚ көмегімен компьютерде ЭКГ деректерін сақтау және өңдеу мүмкіндігі (міндетті емес) SD жад картасы ұясы ЭКГ деректер картасын, дефибрилляция есептерін, дабылдарды және қоршаған дыбысты (169 сағатқа дейін) ЭКГ қисықтарымен бірге SD жадына жазу мүмкіндігі және дербес компьютерге одан әрі беру Бір зарядтан батареяның жұмыс уақыты: кем дегенде 2 сағат үздіксіз жұмыс немесе 270 Дж - да 100 разряд Разрядтар саны көрсетілген батарея зарядының индикаторы желілік кернеу 100-240 В/50-60 Гц (автоматты ауысу) Өлшемдері 35 х 30 х 25 см артық емес. Салмағы 7 кг аспайды Электр қауіпсіздігі-II класс, BF типі | 1 дана |
|  |  | Қосымша ЭКГ жадты айналдыру функциясы бар портативті дефибриллятор, 6,5 дюймдік түсті дисплей, кіріктірілген 3 арналы термопринтер, зарядтағышпен, электродтардың жанасу индикаторымен және ауыстырылатын электродтар-1 жиынтық. Интерфейс және орыс тіліндегі жазулар Қайта зарядталатын батарея-1 дана Электродты бұру, 3 Электрод үшін-1 дана ЭКГ қосылу кабелі, 3/6 электрод-1 дана Тіркеуге арналған қағаз, орам-1 дана Қуат кабелі – 1 дана. |  |  |  |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Қуат беру желісінің жерге тұйықталуы, тұрақты және үздіксіз қуат кернеуі (220 Вольт) болуы керек. Қуат кернеуі 220 Вольт, 20А, қуат жиілігі 50 Гц. Тұрақты және үздіксіз электрмен жабдықтау болмаған жағдайда медициналық техниканың/бұйымның тұтынылатын қуатына байланысты кернеуді тұрақтандыру функциясы бар үздіксіз қоректендіру көздерін орнату қажет. Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Жеткізуді жүзеге асыру шарттары медициналық техника (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 60 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Анестезиялық-тыныс алу аппараты Лот №4

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Анестезиялық-тыныс алу аппараты |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | Анестезиялық-тыныс алу аппараты | Ересектерге, балаларға және жаңа туған нәрестелерге жарамды ингаляциялық және пациенттерді желдетуге арналған анестезия станциясы. Анестезиологиялық станция алдыңғы доңғалақты тежегіш бекіту жүйесі бар төрт доңғалақты арбаға орнатылады. Арба маневрлі және жылжымалы, аппаратты аурухана ішінде оңай жылжыту үшін. Жазбаларға арналған жұмыс беті. Жарықдиодты жұмыс аймағын жарықтандыру. Корпустың төменгі жағында екі тартпа бар. Түсті дисплей кем дегенде 12,1 дюймді құрайды. Түсінікті басқару мәзірі. 2 буландырғышқа арналған қондырғы. Абсорбер. ACGO. Негізгі басқару элементтерінің орналасу ыңғайлылығы: APL клапаны, қолмен / механикалық желдету қосқышы, жедел оттегімен қамтамасыз ету. Құрылғы шығын өлшегішпен жабдықталған. Шығын өлшегіш жартылай электронды. Араластырғыштың түрі механикалық. Сандық және виртуалды дисплей. Механикалық басқару. Жиынтықта төмен шулы медицинам және жылжымалы медициналық ауа компрессоры бар, ол желдеткіш үшін негізгі ауа компрессоры немесе күту режимінде қосалқы құрылғы ретінде қолданылады. Ыңғайлы болу үшін пациенттің контурына арналған тірек тұтқасы, мониторды орнатуға арналған кронштейн (міндетті емес). Анестезиялық аппарат анестезиялық газ беру жүйесінен, анестезиялық газ беру құрылғысынан, анестезиологиялық желдеткіш аппаратынан, шығын өлшегіш торабынан, анестезиологиялық тыныс алу жүйесінен, анестезиялық газды жоюдың белсенді жүйесінен, монитордан (опция – AG модулі, CO2 модулі, NMT, bis модулі, пациенттің көп параметрлі мониторы) тұрады. Анестезиологиялық станцияның негізгі блогы 1 дана. Интерфейс жаман емес:; ><. Ақпарат; жалпы қабылданған Халықаралық аббревиатуралар мен терминдерді қоспағанда, орыс тілінде. Басқару; 1) сенсорлық экран. Аппарат мониторы; 2) басқару тұтқасы. Диагональ кем емес; 3) функционалды жылдам қол жеткізу түймелері. Рұқсат кем емес; TFT СКД сенсорлық экраны. Белсенді сигналды көрсететін дабыл шамы жыпылықтайды; 12,1 дюйм. Жарықдиодты жарықтандыру; 800x600. Өзін-өзі диагностикалау жаман емес:; Болуы. Аппараттың электр қуатын қосқаннан кейін аппараттың өзін-өзі диагностикалау. Бастау алдындағы мәзір жаман емес:; Болуы. Жаңа пациент санатын таңдау; ><. Науқастың түрін орнату[Adu], [Ped], [Neo]; Болуы. Тұрақты емес жадтан алдыңғы пациенттің параметрлерін таңдау [Previous Patient] - алдыңғы пациент; Болуы. Желдету режимдері мен түрлері жаман емес:; ><. Желдету режимдерінің болуы:; 7. Басқарылатын көлемді желдету (V-CMV) (VCV); Болуы. Қысыммен басқарылатын желдету (PCV) (PCV); Болуы. Қысыммен желдету (PSV); Болуы. Синхрондалған, мезгіл-мезгіл басқарылатын көлемді мәжбүрлі желдету (V-SIMV); Болуы. Синхрондалған қысыммен басқарылатын мәжбүрлі желдету (P-SIMV); Болуы. Реттелетін қысыммен және кепілдендірілген көлеммен басқарылатын желдету (PCV-VG) (PRVC); Болуы. Қолмен / өздігінен желдету; Болуы. Standby Режимі / Күту; Болуы. Жоғары қысымды оттегінің кірісі жаман емес:; Болуы. Жоғары қысымды оттегі көзі (медициналық газдардың орталық газ тарату желісі, оттегі баллондары); Болуы. Жоғары қысымды оттегі диапазоны; 2,8-ден 6 барға дейін (280-ден 600-ге дейін. Қосқыш: NIST; кПа). Тыныс алу тізбегі жаман емес:; Болуы. Ингаляцияға төзімділік артық емес:; ><. Дем шығару кедергісі артық емес:; 6 см H2O 30 - 40 л/мин тұтыну кезінде. Ересектер үшін ағып кету артық емес:; 6 см H2O 30 - 60 л/мин тұтыну кезінде. Балаларға арналған ағып кету артық емес:; 50 см H2O кезінде 200 мл / мин. Клапанның жұмыс бөлігін және оның мембранасын автоклавтау арқылы зарарсыздандыру; 40 см H2O кезінде 100 мл / мин. Тыныс алу анестезиологиялық тізбектерінің сәйкестік түрлері-бір реттік және қайта пайдалануға болады; Болуы. Желдету параметрлерінің шекаралары (режимдер: VCV, SIMV-VC, CMV, SIMV-PC, PSV) нашар емес:; Болуы. Тыныс алу көлемі (VT); ><. Қысым шегі (P limit); 5~1500 мл. Тыныс алу қысымы (Pip); 10 ~ 100 см H2O. Қысымды қолдау; (PEEP + 5) ~ 70 см H2O. Дем шығарудың оң қысымы (PEEP); (PEEP+5) ~ 50 см H2O. Тыныс алу жиілігі (Freq); 0 ~ 30 см H2O. Ингаляцияны кешіктіру (Ti: Ti); 4 ~ 100 тыныс. дв./ мин. Ингаляция мен дем шығару уақытының қатынасы (I: E); Өшірулі, 5~60%. Тыныс алу уақыты (Tinsp); 4:1~1:10. Триггер терезесі (Trim Window); 0,4 ~ 5 с. Simv тыныс алу жиілігі (Freq); 5~95%. 4~60 тыныс. дв./ мин. Тыныс алу триггері (триггер). Күту уақыты (FreqMin); 2~60 тыныс. дв./ мин. Қысымның жоғарылау уақыты (Tslope); 0 ~ 2 с. Параметрлерді бақылау шекаралары жаман емес:; ><. Тыныс алу көлемі (Vt); 0~2500 мл. Минуттық желдету (MV); 0,1 ~ 99,9 л / мин. Тыныс алу жиілігі (Freq); 0~100 тыныс. дв./ мин. Ингаляция мен дем шығару уақытының қатынасы I: E; 4:1-1:10. Ингаляциялық оттегінің фракциясы (FiO2); 15 ~ 100% (туралы./ туралы.). Ауа кедергісі (Raw); 0~250 см H2O / (л/с). Динамикалық икемділік (Cydn); 0~250мл/см H2O. Тыныс алу жолдарындағы ең жоғары қысым; 0~100 см H2O. (Ppeak); 0~100 см H2O. Қысым үстірті (Pplat); 0 ~ 30 см H2O. Оң; -20~100 см H2O. дем шығарудың соңындағы қысым (PEEP); 0~1,6 л. Тыныс алу жолындағы қысым қисығы; -120~120л / мин. Көлем қисығы; 0~100 мм сын.бағ. ст.. Тыныс алу ағынының жылдамдық қисығы; Болуы. ETCO2 қисығы; 2,5 литр. Қолмен тыныс алу; Болуы. Құпияны сору модулі (қосымша опция) көлемі кемінде; Болуы. Төмен ағынды анестезия жаман емес:; Болуы. Графикалық мониторинг жаман емес:; 3 - тен 2. Механикалық желдету кешені қисықтарды, ілмектерді және тренд графиктерін шығара алады; Болуы. Қисықтарды бір уақытта КӨРСЕТУ кем емес; Болуы. Ілмектер: ағын-қысым (F-P), қысым-көлем (PV), ағын-көлем (F-V); Болуы. Графикалық және кестелік трендтер; Болуы. С02 мониторингі жаман емес:; Болуы. СО2 қисығы; Болуы. СО концентрациясы: еркін дем шығарудың соңында (EtCO2); Болуы. Ингаляциядағы CO2 мәні (FiCO2):; Болуы. Тыныс алу жолдарындағы тыныс алу қозғалысының жиілігі (awRR); Болуы. Дабыл жаман емес:; ><. Аппарат маңыздылық дәрежесі бойынша басымдықтарды ескеретін көп деңгейлі жарық, түс және дыбыстық дабылды қамтамасыз етеді:; Болуы. Реттелетін шекаралары бар дабылдар жаман емес:; ><. тыныс алу жолдарындағы қысымның жоғарғы және төменгі шектері (Paw High - Paw Low); Болуы. тыныс алудың минуттық көлемінің жоғарғы және төменгі шегі (MV High - MV Low); Болуы. тыныс алу көлемінің жоғарғы және төменгі шегі (Vte High - Vte Low); Болуы. тыныс алу жиілігінің жоғарғы және төменгі шегі (f - total High-f-Total Low); Болуы. апноэ уақыты (t-apnea High); Болуы. оттегімен қамтамасыз ету (FiO2 жоғары-Fio2 төмен); Болуы. Тыныс алу жолдарындағы қысым шектері (pressure Limiting, Continuous, Negative); Болуы. Дабылды тексеру жаман емес:; ><. науқасты ажырату (контурдың ашылуы); Болуы. жоғары оттегімен қамтамасыз ету; Болуы. оттегінің берілмеуі; Болуы. батареяның заряды немесе ақауы; Болуы. желілік қуаттың болмауы; Болуы. Дабыл деректері жаман емес:; ><. Дабыл туралы хабарламалар артық емес; 500 оқиға. Ағын сенсоры; Болуы. Оттегі сенсоры жаман емес:; ><. Өлшеу диапазоны; 0-100% 02. Жауап беру уақыты артық емес; 6 сек. APL клапаны жаман емес; ><. Қолмен желдету кезінде тыныс алу қысымының шегін реттеу; Болуы. APL клапанының ағуы артық емес; 50 мл / мин (APL шкаласы 75). Көлемді реттеу артық емес; ~75 см H2O. Құрылғының жады нашар сақталмайды:; ><. Құрылғы қайта іске қосылғаннан кейін трендтер қайта жазылады.; Болуы. Журналдың мазмұны толық сыйымдылыққа жеткенде, жүйе ескі ақпаратты қабылдау ретімен автоматты түрде жояды; Болуы. Техникалық қауіпсіздік талаптары жаман емес:; ><. Электр тогының соғуынан қорғау (негізгі оқшаулау және арматура-қысқыштар); I Тип ,. Қорғаудың жоғарылауы және оқшауланған жұмыс бөлігі. (дефибриллятор разрядынан қорғаусыз). Құрылғының шығысы жаман емес:; BF түрі. Vcm_cal Интерфейсі.. USB (2) порты; ><. Желілік интерфейс (8 істікшелі RJ45 қосқышы ); Болуы. ISP интерфейсі; Болуы. Flow_Cal Интерфейсі.; Болуы. Болуы. Физикалық параметрлер:; Болуы. Өлшемі, мм. Салмағы, кг; ><. Экран кем емес:; 1460 х 900 х 710 мм (± 10 мм) (в Х Ш Х Г) аспайды (анестезиологиялық тыныс алу жүйесін қоса алғанда). Жұмыс беті, мм; 111 кг артық емес (анестезиологиялық буландырғышсыз және газ баллонынсыз). Арба; Өлшемдері кемінде 12,1 дюйм TFT СКД сенсорлық экраны. Электрмен жабдықтау жаман емес:; ><. Айнымалы ток; 100 – 240 Вольт, 50/60 Гц±3 Гц. Автономды қуат кем емес; 120 мин. Екінші батарея; опция, тағы 120 мин. Қосалқы электр розеткалары кем емес; 3 дана. Айнымалы ток; 100-240 В, 50/60 Гц, 1,3 А. Газ беру жаман емес:; ><. Құбырдағы Газ; O2, N2O, ауа. Цилиндрдегі Газ (қосымша опция); O2, N2O. Құбырлы шығын өлшегіш жаман емес:; ><. Ауа диапазоны; 0 ~ 10л / мин. O2 үшін Диапазон; 0 ~ 10л / мин. N2O үшін Диапазон; 0 ~ 10л / мин. Шұғыл O2 беру; 35 ~ 75л / мин. O2 көмекші көзі; 0 ~ 15л / мин. Көмекші ауа көзі; 0 ~ 15л / мин. Анестетикті беру жүйесі де жаман емес:; ><. Жүн сыйымдылығы; Жүнді қоса алғанда 4600 мл; ӨЖЖ аппаратының сыйымдылығы 2730 мл; тыныс алу қапшығының көлемі 1215 мл. Абсорбер жаман емес; ><. Абсорбердің сыйымдылығы кем емес; 950 мл. Операция кезінде резервуарды ауыстыру функциясы; Болуы. Ppsu материалы (жоғары беріктігі бар пластик полифенилсульфон) артық емес температурада автоклавтау мүмкіндігі бар; 134оС. Азот оксиді модулі; Болуы. Қолмен / механикалық желдету қосқышы; Болуы. Көмекші жалпы газ шығысы (ACGO); Болуы. Айнымалы токтың Қуат кабелі кем емес; 5 м. AIR газ беру шлангісі (5 м); Болуы. O2 газ беру шлангісі (5 м); Болуы. N2O газ беру шлангісі (5 м); Болуы. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер, жаман емес: |  |  |  |
|  |  | 2 | O2 Сенсоры | Fio2 өлшеуге арналған оттегі сенсоры. Өлшеу диапазоны 0-100% O2. Қызмет ету мерзімі кемінде 1 жыл. | 1 дана |
|  |  | 3 | Тыныс ағынының сенсоры | Тыныс алу көлемін өлшеуге арналған қайта пайдалануға болатын тыныс ағынының сенсоры. | 1 дана |
|  |  | 4 | Дем шығару ағынының сенсоры | Тыныс алу көлемін өлшеуге арналған қайта пайдалануға болатын дем шығару ағынының сенсоры. | 1 дана |
|  |  | 5 | Медициналық ауа компрессоры | Тыныс алу ауа компрессоры желдеткішке жеткізу үшін қажетті сығылған ауаны қамтамасыз етеді. Оны желдеткіш үшін негізгі ауа компрессоры немесе күту режимінде қосалқы құрылғы ретінде пайдалануға болады. Төмен шуылсыз майсыз компрессорлық станция ең жоғары талаптарға сай келеді: Өнімділік-3 жолақта 30л/мин. Ингаляцияға арналған лездік өнімділік-0,8 сек үшін 180л/мин. Қабылдағыш-3Л. шу деңгейі - барлығы 47 ДБ (А). Конденсаттың Автоматты булануы конденсатты қолмен ағызу қажеттілігін болдырмайды, ал кіріс қысымын реттеу тегіс және энергияны үнемдейтін жұмысты қамтамасыз етеді. Анестезиялық-тыныс алу аппаратын шығар 3 бардың қысымы 30 л/мин артық емес. Тыныс алу кезіндегі ең жоғары өнімділік максимум 0.8 сек үшін 180 л / мин аспайды. Қызып кетуден қорғау. Номиналды PN қысымы кемінде 3 бар. PS максималды қысымы 8 бардан аспайды. Жұмыс қысымы ең көбі 5 бар. Шық нүктесін азайту * 5°C беру кезінде ≥ 30 л/мин және максималды сыртқы температура 40°C * 15°C беру кезінде ≥ 30 л/мин және максималды сыртқы температура 40°C Ресивердің көлемі 3 л артық емес Сүзу: субмикрофильтр < 0,3 микроннан аспайды. S1 жұмыс циклі, үздіксіз жұмыс Қоршаған орта жағдайлары +5°C-тан +40°C-қа дейін. PN 47 dB(A) шу деңгейі. Құрылғының сыйымдылығы 250 бар Л аспайды. Салмағы 40 кг-нан аспайды. Өлшемдері (L x W X V) кем дегенде 348 x 515 x 440 мм. 4 роликтің (дөңгелектердің) арқасында компрессордың ұтқырлығы, алдыңғы екеуі тежегіш құлыппен жабдықталған. Кезекші режимде желдету клапаны бар фитинг арқылы сығылған ауаның орталық көзінен қуат алады. Компрессор күту режимінде. Егер орталық берілістегі қысым 2,7 ± 0,2 бардан төмен түссе, қысым қосқышына компрессор кіреді. Егер орталық берілістегі қысым 3,2 ± 0,2 барға дейін көтерілсе, қысым қосқышы компрессорды қайтадан өшіреді. Қауіпсіздік клапаны орталық көзден тым жоғары қысымнан қорғайды. Басқару клапаны резервуарда қысымға ұшырайды және алынатын көлемге байланысты сығылған ауаның өндірісін реттейді. Сығылған ауа қосылымы NIST қосылымы, DISS қосылымы немесе NW 7.2 жылдам қосылымы ретінде қол жетімді. G1 / 4" ішкі жіп. | 1 дана |
|  |  | 6 | Анестетикалық газды жинау жүйесі | AGSS анестетикалық газды ағызу жүйесі келесі элементтерден тұрады: ағынды шектеу клапаны, AGSS шығысы (аурухананың газды кетіру желісіне қосылу), сүзгі, қалқымалы, бақылау терезесі, AGSS кірісі (30 мм конустық коннектор), бекіту тақтасы, қысымды өтеу порты. Пассивті бұру жүйесі: Теріс қысым 0,3 см H2O. Розетка қосқышы: Сыртқы диаметрі 30 мм конус қосқышы. Анестетикалық газдарды шығарудың белсенді жүйесі Өлшемдері: кемінде 459, 8x97x148 мм (ДхШхВ). Шығару жүйесінен газдың ағу жылдамдығы 100 мл/мин-ден аз. AGS жинау жүйесінің Эндоконусы аурухананың дем шығаратын газды тазарту жүйесіне қосылады. AGS беру және жинау жүйесі-25 ~ 50 л/мин айдау жылдамдығы диапазонына сәйкес келетін төмен ағынды типті өңдеу жүйесі. Артық анестетикалық газды кетіруге арналған гофрленген түтік. | 1 дана |
|  |  | 7 | Секрецияны сору модулі | Пациенттің интубациясын жүргізу кезінде секрецияны аспирациялауға арналған сору модулі. Манометр; көлемі кемінде 2500 мл, қайта пайдалануға болатын құпияға арналған банка; шланг; сүзгі. | 1 дана |
|  |  | 8 | Севофлюран Буландырғышы | Сұйық анестетиктердің буландырғыштары-анестетиктерді сұйық күйден бу күйіне айналдыруға және алынған буларды тыныс алу тізбегіне беруге арналған құрылғылар. | 1 дана |
|  |  | 9 | Буландырғыш Изофлюран | Сұйық анестетиктердің буландырғыштары-анестетиктерді сұйық күйден бу күйіне айналдыруға және алынған буларды тыныс алу тізбегіне беруге арналған құрылғылар. | 1 дана |
|  |  | 10 | Agss анестезиологиялық газ модулі | Анестетикалық газды автоматты түрде анықтау, жылдам қыздыру уақыты, МАК мәні бойынша ұзақ қызмет ету мерзімі (минималды альвеолярлық концентрация). | 1 дана |
|  |  | 11 | Науқастың контурына арналған тірек тұтқасы | Жиынтықта: бір реттік ауа адаптерлері кемінде 10 дана. | 1 дана |
|  |  | 12 | Литий-ионды батарея 4.800 матч | Анестезияның тыныс алу тізбегін аппараттан пациентке бағыттау үшін қосымша тірек тұтқасы. | 2 дана |
|  |  | Шығын материалы, жаман емес: |  |  |  |
|  |  | 13 | Науқастың контуры | Одноразовый анестезиологический контур для взрослых (включая одноразовые дыхательные трубки, соединительные коннекторы, Y-образный коннектор) – не менее 20 шт.в уп. В комплекте: Бактериальный фильтр ¦ Электростатический ¦ Одноразовый ¦ не менее 50 шт | 1 уп. |
|  |  | 14 | анестезия, бір реттік, | Ересектерге арналған қайта пайдалануға болатын анестезия тізбегі (оның ішінде қайта пайдалануға болатын тыныс алу түтіктері, қосқыш қосқыштар, Y-тәрізді қосқыш) | 1 дана |
|  |  | 15 | ересек | Балаларға арналған қайта пайдалануға болатын анестезия тізбегі (оның ішінде қайта пайдалануға болатын тыныс алу түтіктері, қосқыш коннекторлар, Y-тәрізді коннектор) | 1 дана |
|  |  | 16 | Анестезияға арналған пациенттің контуры, қайта пайдалануға болатын, ересек | Жаңа туған нәрестелерге арналған қайта пайдалануға болатын анестезия тізбегі (оның ішінде қайта пайдалануға болатын тыныс алу түтіктері, қосқыш коннекторлар, Y-тәрізді коннектор) | 1 дана |
|  |  | 17 | Анестезияға арналған пациенттің контуры, қайта пайдалануға болатын, педиатриялық | Анестезиологиялық тыныс алу тізбегінің бөлігі ретінде механикалық желдету үшін қолданылады | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Температура: 5-тен 40°C-қа дейін Ылғалдылық: салыстырмалы ылғалдылықтың 80% - дан аспайды, конденсация жоқ Атмосфералық қысым: 70 кПа-106 кПа |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | 90 (тоқсан) күнтізбелік күн |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

ОВТ и ДД меңгерушісі ____________________Досмагамбетова Ж.М.